ИНСТРУКЦИЯ

по проведению дезинфекции воздушной среды

с применением облучателя-рециркулятора бактерицидного

I. Общие сведения

1.1. Данная инструкция разработана в целях обеспечения безопасности

обучающихся МБУ ДО « вилюйская ДЮСШ№1» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.2. Данная инструкция разработана на основе Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Руководства по эксплуатации облучателярециркулятора бактерицидного для обеззараживания воздуха помещений   «МЕГИДЕЗ» ТУ 9451 030 52962725 2012

1.3. Дезинфекция - это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды для предотвращения попадания их на кожу, слизистые и раневую поверхность.

1.4. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещени (далее - облучатель), предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях с целью снижения уровня бактериальной обсеменности и создания условий для предотвращения распространения возбудителей инфекционных болезней.

1.5. С помощью облучателя обрабатывается воздух в помещениях Учреждения: учебных кабинетах, актовом зале, коридорах, туалетных комнатах, лестничных площадках, бытовых помещениях с большим скоплением людей при длительном пребывании.

II. Порядок работы облучателя

2.1. Облучатель размещают в помещении таким образом, чтобы забор и выброс воздуха осуществлялись беспрепятственно и совпадали с направлениями основных конвекционных потоков (вблизи приборов системы отопления, оконных и дверных проемов). Избегать установки облучателя в углах помещения, где могут образовываться застойные зоны.

2.2. Необходимо размещать облучатель на расстоянии, не- менее чем 0,5 м от рабочего стола, ученической парты, игровой зоны и т.п..

2.3. Порядок работы облучателя «МЕГИДЕЗ» (в г. Вилюйске)

2.3.1. Вставить вилку сетевого кабеля в розетку с напряжением 110В.

2.3.2. Включить сетевой переключатель - положение «I».

2.3.3. Индикатор таймера высветит значение «8000» - время (ч) наработки бактерицидной лампы.

2.3.4. Убедиться, что лампы светятся, вентиляторы бесшумно работают.

ИНДИКАТОРОМ ВКЛЮЧЕННОГО СОСТОЯНИЯ БАКТЕРИЦИДНЫХ ЛАМП

ЯВЛЯЕТСЯ СВЕЧЕНИЕ ЗАЩИТНОГО КОЖУХА.

2.3.5. В процессе работы облучателя таймер ведет обратный совокупный отсчет времени работы бактерицидной лампы.

2.4.1. Вставить вилку сетевого кабеля в розетку с напряжением 220В.

2.4.2. Включение питания производится нажатием кнопки «Поиск».

2.4.3. На дисплее высветит значение «Н 000000» - время (ч) наработки бактерицидной лампы.

2.4.4. Для считывания информации, хранящейся в счетчике времени наработки облучателя, окно ИК-связи индикатора необходимо направить в сторону светодиодов «РЕСУРС» Облучателя с расстояния 3 - 5 метров от Облучателя и 1 раз нажать на индикаторе кнопку управления «ПОИСК». При этом на дисплей индикатора кратковременно выводится сообщение об установлении связи (знак «СВЯЗЬ» - «V») и выполняется чтение данных счетчика времени наработки. На дисплее поочередно отображается номер счетчика и время наработки в часах и минутах.

2.4.5. Для считывания информации, хранящейся в счетчике времени наработки следующего облучателя, окно ИК-связи индикатора необходимо направить в сторону светодиодов «РЕСУРС» данного Облучателя и нажать кнопку управления «ПОИСК». При этом на дисплей индикатора кратковременно выводится сообщение об установлении связи и выполняется чтение данных счетчика и время наработки в часах и минутах. С повторного нажатия кнопки управления «ПОИСК» начинается чтение данных следующего облучателя. *

2.4.6. Знак «СВЯЗЬ» отображается при считывании данных со счетчика времени наработки без ошибок. Знак «СВЯЗЬ» не будет отображаться, если индикатор неверно ориентирован, находится на большом расстоянии от облучателя или облучатель выключен. При устранении причины отсутствия связи, отобразится знак «СВЯЗЬ» и выводимое время наработки ламп будет соответствовать текущему состоянию счетчика.

2.4.7. После завершения работы следует выключить индикатор времени наработки «ИВН-1» во избежание разряда батарей. Индикатор времени наработки «ИВН-ЗДС» выключается автоматически после 2-х минут бездействия. Индикатор автоматически контролирует состояние элементов питания. В случае их разряда на дисплее во всех режимах появится знак «V» напротив пиктограммы «БАТАРЕЙКА».

2.4.8. Информация о времени наработки бактерицидных ламп каждого облучателя регистрируется, при необходимости, в специальном журнале или заносится в таблицу Приложение Б паспорта Облучателя. При использовании индикатора «ИВН-ЗДС» эта информация может быть перенесена на персональный компьютер в программу «Контроль УФ-БО» для следующего составления отчетов об эксплуатации облучателей и прогноза закупок бактерицидных ламп.

2.5. В присутствии людей применение облучателя рассчитано на его непрерывную работу в течение всего времени пребывания людей в помещении.

2.6. Режим применения облучателя в отсутствие людей 60 минут.

III. Порядок действий педагогов

3.1. После окончания занятий педагог проводит дезинфекцию воздушной среды прикрепленного ему учебного кабинета облучателем согласно разделу 2 данной инструкции.

3.2. Режим применения согласно таблице:

| № | Место образования | Кабинет (помещение) | Площадь (куб.м) | Время кварцевания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Вилюйск | Кабинет директора | 69,9 | 72 |
| 2 | г.Вилюйск | Тренерский кабинет | 59,9 | 62 |
| 3 | г.Вилюйск | Раздевалка мужская | 32,4 | 34 |
| 4 | г.Вилюйск | Раздевалка женская | 32,2 | 34 |
| 5 | г.Вилюйск | Коридор | 75,3 | 77 |
| 6 | г.Вилюйск | Коридор | 32,2 | 34 |
| 7 | г.Вилюйск | Малый зал | 78,6 | 80 |
| 8 | г.Вилюйск | Большой зал | 1880 | 1882 |

3.3. После завершения дезинфекции педагог заполняет Журнал учета времени работы оборудования для обеззараживания воздуха.

IV. Порядок контроля за проведением дезинфекции

4.1. В целях обеспечения бесперебойной работы облучателя необходимо проводить профилактическое техническое обслуживание оборудования.

4.2. Проводить дезинфекцию наружной поверхности облучателя.

4.3. Своевременно заполнять Журнал учета времени работы оборудования для обеззараживания воздуха.